ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 16/25  Медицински апарати, опрема и уређаји – Болнички кревети

Назив понуђача:___________________________________________

| РБ | Назив | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Произвођач | Број решења АЛИМС-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 | 8 |
| 1. | Болнички кревет мануелни | комад | 16 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупан износ без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

- у колони 7. уписати назив произвођача понуђених добара,

- у колони 8. уписати број решења АЛИМС-а за понуђено добро,

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни.

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ

| БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ, мануелни Минималне техничке карактеристике | Испуњава Да/Не | Број стране каталога/проспектне документације |
| --- | --- | --- |
| - Конструкција кревета је од челичних профила, завршно заштићених пластификацијом са анти бактеријским прахом - фарбом која испуњава страндард EN 22196:2011 или одговарајући (доставити сертификат акредитоване лабораторије који гласи на име произвођача кревета а којим се доказује да је на понуђеном добру аплициран антибактеријски прах – фарба у складу са стандардом ЕN22196:2011 или одговарајући). |  |  |
| - Лежећа површина кревета треба да буде израђена је од челичне жице у облику мреже са отворима 50×50мм |  |  |
| - Кревет треба да поседује мануелно подизање леђног сегмента, странице кревета треба да буду израђене од АБС пластике и да поседују могућност скидања ради чишћења. |  |  |
| - Кревет треба да поседује ограде од алуминијума са шест стубића са растером који мора да задовољава стандард ЕN60601-2-52, ограде морају да се обарају благим притиском на дугме и поседују аутоматски забрављивач када је ограда у заштитном положају ради лакше манипулације и додатне сигурности за пацијенте. |  |  |
| - Дужина ограда не краћа од 146цм са висином не краћом од 42цм |  |  |
| - Спољне димензије кревета: 215 (дужина) ×95цм (ширина) ±2 цм, унутрашње димензије 202×90цм ±2. Висина од пода до лежеће површине душека 54цм ±2, кревет мора да има носивост мин.160кг |  |  |
| - Страница код главе димензија 90×54цм ±2 Страница код ногу димензија 95×48цм ±2 |  |  |
| - Кревет треба да поседује точкове пречника 125мм, потребно је да мин. два буду са кочницама. |  |  |

Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог издат од стране произвођача), није дозвољено достављање изјава како се понуђено добро може прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца. Захтеване техничке карактеристике понуђач доказује достављањем каталога и обележавањем истих (маркирати и обележити у каталогу сваку захтевану техничку карактеристику).

Уколико Понуђач не достави тражени каталог, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.