ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЈН бр. 18/25 Медицински апарати, опрема и уређаји – Магнетна резонанца за снимање зглобова доњих и горњих екстремитета

| РБ | Назив добра | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а | Произвођач | Број решења АЛИМС-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) | 7 | 8 |
| 1. | Магнетна резонанца за снимање зглобова доњих и горњих екстремитета | комад | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Место и начин испоруке : На адресу Наручиоца, франко Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Краља Петра првог 176, у радно време Наручиоца (радним данима од 7,00 до 13,00 часова).

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупан износ без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

- у колони 7. уписати назив произвођача понуђеног добра,

- у колони 8. уписати број решења АЛИМС-а за понуђено добро,

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MAGNETNA REZONANCA ZA SNIMANJE ZGLOBOVA DONJIH I GORNJIH EKSTREMITETA

| R. broj | Minimalne tehničke karakteristike za magnetnu rezonancu | Ispunjava |  | Opis ponuđenog dela i gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji/broj strane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |  |
| 1. | OPŠTE KARAKTERISTIKE |  |  |  |
| 1.1 | MRI sistem kompaktnog dizajna koji se instalira u prostoriju (magnet, elektronika i konzolna soba) koja ne prelazi 12m2 |  |  |  |
| 1.2 | Ukupna masa sistema (sve komponente) ne prelazi 1300 kg |  |  |  |
| 1.3 | Mogućnost instaliranja u jednoj prostoriji |  |  |  |
| 1.4 | Sistem mora raditi bez kriogenog hlađenja ili helijuma |  |  |  |
| 1.5 | Sistem mora imati malu potrošnju električne energije. Potrošnja maksimalno 1KVA |  |  |  |
| 1.6 | Stalni sistem otvorenog dizajna MRI omogućava MRI preglede i klaustrofobičnih pacijenata |  |  |  |
| 1.7 | Mora podržati sedeći pregled, dati prioritet udobnosti pacijenta i biti jednako prilagođen za preglede dece i odraslih. Performanse snimanja moraju biti optimizovane za ortopedsku i mišićno-skeletnu dijagnostiku |  |  |  |
| 1.8 | Intenzitet statičnog polja najmanje 0.3 Tesla |  |  |  |
| 1.9 | Optimizovano vidno polje – sa dimenzijama od 0 do 140 mm – za snimanje zglobnih područja radi postizanja najbolje moguće prostorne rezolucije |  |  |  |
| 1.10 | Mogućnost instalacije sistema bez specijalnog RF kaveza – Faradejevog kaveza |  |  |  |
| 1.11 | Intenzitet Gradijenta: najmanje ±20 mT/m po osi |  |  |  |
| 1.12 | Brzina mirovanja: najmanje 100 T/m/s po osi |  |  |  |
| 1.13 | Frindž polja: ≤1.05 m radius |  |  |  |
| 1.14 | Uređaj mora posedovati displej na portalu/gentriju čija funkcija omogućava lakše pozicioniranje pacijenta u realnom vremenu |  |  |  |
| 1.15 | Maksimalna težina pacijenta ≥150kg |  |  |  |

| 2. | RADIOFREKVENTNI SISTEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Prijem zavojnica sa automatskim prepoznavanjem |  |  |  |
| 2.2 | Precizan mehanizam za samocentriranje zavojnica bez eksterne kablaže |  |  |  |
| 2.3 | Namenske zavojnice za svaku anatomsku oblast Zavojnice stopala/zgloba tehnologijom DPA Zavojnica kolena tehnologijom DPA Zavojnica ruke/zgloba tehnologijom DPA |  |  |  |
| 3. | RAČUNARSKI SISTEM |  |  |  |
| 3.1 | Računar sa 32 GB RAM-a ili više i sa najmanje Hard Diskom od 1TB |  |  |  |
| 3.2 | DVD sistemom arhiviranja |  |  |  |
| 4. | OPERATIVNA KONZOLA |  |  |  |
| 4.1 | Specifikacije monitora: LCD panel u boji, TFT 24” ili više sa visokom rezolucijom |  |  |  |
| 4.2 | Korisnički pristup: ergonomski i operativni sistem poput operativnog sistema Windows 10 |  |  |  |
| 5. | AKVIZICIJA SLIKE |  |  |  |
| 5.1 | Spin-Echo, Spin-Echo Half Echo, Gradient Echo, Half Fourier, Turbo Spin-Echo, Multiple Spin Echo, Turbo Multi-Echo |  |  |  |
| 5.2 | Obnavljanje inverzije |  |  |  |
| 5.3 | Gradijentni echo STIR |  |  |  |
| 5.4 | Turbo Spin-Echo |  |  |  |
| 5.5 | 3D SHARC |  |  |  |
| 5.6 | 3D SST1 |  |  |  |
| 5.7 | X-Bone (separacija vode i masti) |  |  |  |
| 5.8 | Turbo 3D T1 |  |  |  |
| 5.9 | Spin echo Dixon |  |  |  |
| 5.10 | Minimalna debljina slajsa: od 2mm za 2D i od 3mm za 3D |  |  |  |
| 6. | SKLADIŠTENJE SLIKA I ARHIVIRANJE |  |  |  |
| 6.1 | Mogućnost povezivanja DICOM štampača |  |  |  |
| 6.2 | Mogućnost povezivanja Windows kompatibilnog laserskog štampača putem standardnog USB porta |  |  |  |
| 6.3 | DICOM kompatibilno uključujući DICOM radnu listu |  |  |  |
| 6.4 | Kompatibilno sa IHE |  |  |  |
| 6.5 | Lokalni sistem arhiviranja: hardverska i softverska funkcionalnost za upravljanje lokalnom nezavisnom arhivom i preuzimanjem, nezavisni od PACS (lokalnih PACS funkcija) |  |  |  |
| 7. | DODATNE MOGUĆNOSTI APARATA |  |  |  |
| 7.1 | Mogućnost daljinskog servisiranja putem standardne internet konekcije |  |  |  |

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

1. Уз понуду обавезно доставити скенирани оригинални каталог понуђеног добра и скенирано упутство за коришћење. Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталогом (оригинални каталог издат од стране произвођача) и упутством за коришћење на српском језику. Није дозвољено достављање изјава како се понуђено добро може прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца.

Понуђач је у обавези да у достављеном каталогу и упутству за коришћење обележи тражене карактеристике у складу са ставкама из техничке спецификације.

Уколико Понућач не достави тражени каталог и  упутство за коришћење, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.