ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН бр. 8/23 Медицински апарати, опрема и уређаји, Партија 1 - Медицински намештај

- Лежај за преглед са подизањем леђног сегмента …………………………………………………………………………………………….. 10 комада

Конструкција израђена од челичних профила завршно заштићених пластификацијом  антибактеријским прахом  EN 22196:2011 у белој боји (Уз понуду обавезно доставити као доказ налаз акредитоване лабораторије који гласи на име произвођача). Лежећа површина лежаја за преглед треба бити из два сегмента, од иверице обложене сунђером и еко кожом у ројал плавој боји. Лежај треба да има мануелно подизање леђног сегмента L=65 цм, димензија лежаја дужина 195 цм, ширина 60 цм, висина 75 цм. Носивост лежаја минимално 160 кг.

- Лежај за преглед са подизањем узглавља…………………………………………………………………………………………………………..  12 комада

Конструкција израђена од челичних профила завршно заштићених пластификацијом  антибактеријским прахом  EN 22196:2011 у белој боји (Уз понуду обавезно доставити као доказ налаз акредитоване лабораторије који гласи на име произвођача). Лежећа површина лежаја за преглед треба бити из два сегмента, од иверице обложене сунђером и еко кожом у ројал плавој боји. Лежај треба да има мануелно подизање узглавља  L=45 цм, димензија лежаја дужина 195 цм, ширина 60 цм, висина 50 цм. Носивост лежаја 240 кг.

3. Столица за пацијента са точковима…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 комада

Конструкција израђена од челичних профила, завршно заштићених антибактеријским прахом EN 22196:2011 у белој боји, седећа површина је од иверице обложене сунђером и еко кожом у белој боји. Регулација висине путем навоја. Пречник базе 40 цм, пречник седишта 36 цм, висина од 45 до 55 цм. Уз понуду обавезно доставити налаз акредитоване лабораторије за антибактеријски прах који гласи на име произвођача.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

1. Уз понуду обавезно доставити скенирани оригинални каталог. Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталогом (оригинални каталог издат од стране произвођача), којим се недвосмислено могу утврдити тражене техничке карактеристике. Није дозвољено достављање изјава како се понуђена добра могу прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца.

Захтеване техничке карактеристике понуђач доказује достављањем каталога и обележавањем истих (маркирати и обележити у каталогу сваку захтевану техничку карактеристику).

Уколико Понуђач не достави тражени каталог, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.

2. Уз понуду обавезно доставити налаз акредитоване лабораторије за антибактеријски прах који гласи на име произвођача (за ставке 1.,2. и 3).